[image: image1.jpg]&Y

a'6eD

Q4
W
PI
S

=X

4.9




                         南京英格玛仪器技术有限公司                    操作手册


YGM219微风速变送器操作手册
安全与警告


1.1  任何情况下不规范的操作都可能引起人员及仪器的伤害，请遵守所有电器及设备的安全规范。

1.2  在维修﹑拆卸电器元件前请确认电源已经断开﹗

1.3  接通电源之前，请确认所有外接线正确，任何短路均可能造成显示仪数据丢失或程序破坏。
产品概述

    YGM219 微风速变送器专为精确测量微风速而设计，在最小风速低至0.2m/s时仍能保持较好的精度。其探杆上开有一对或数对样气采集孔，可测单点风速，也可测多点均值风速。探杆具有一定的抗污染能力，可在较恶劣的工况下使用。带液晶显示，可直观显示当前风速。带按键，通过按键可以方便的对风速以及输出信号进行校准。

[image: image3.jpg]Enigmarm=@jiEis




主要技术指标

测量范围： 0～1m/s，0～2m/s
精    度： 0.2～1m/s  ±（0.04m/s + 3%*测量值）
0.2～2m/s  ±（0.04m/s + 3%*测量值）（20℃、1013hPa时）
信号输出：电流输出型：4～20mA（三线制），电气负载≤500Ω

电压输出型：0～10V（三线制），电气负载≥10KΩ

485输出型：标准ModBus-RTU
响应时间：T90≤3秒
供电电源：20～28VDC

电气连接：PG9，电缆直径：4 ~ 8mm

探杆长度：100mm～500mm可定制
外壳防护等级：IP65（选择显示模块时的防护等级为IP54）
工作压力：小于1Bar

工作温度：变送器：-40℃～+50℃
探  杆：-40～+60℃、-40～+80℃、-40～+120℃（可选）
存储环境：温度-20℃～+60℃，湿度0～85%RH 
操作说明

4.1 带显示操作说明
（1）在开机倒计时5秒内无操作，进入实时风速显示界面。

在实时风速显示界面下，485输出型按‘ENT’键持续2秒以上，可进入设置界面，电流/电压输出型不可进入设置界面。
（2）在开机倒计时5秒内短按‘ENT’键，进入设置界面；

在设置界面下，短按‘ENT’键，确认设置保存，并转到下一个设置界面，按‘ENT’键持续2秒以上，进入实时风速显示界面，无按键操作超过30秒，进入实时风速显示界面；

4.2带显示设置说明

4.2.1  电流/电压输出型
   以下（1）、（2）设置出厂前均已设置完毕，若用户需对仪器输出进行校准，可通过以下设置实现，若无校准需求，用户勿动。

（1）补偿设置

出厂前已设置完毕，用户勿动；
（2）基准电流/（电压）调节

按‘▼’/‘▲’，循环显示04mA、12mA、20mA /(00V、05V、10V)，调节精密可调电阻W1，使输出端对应的输出电流/(电压）分别为4mA、12mA、20 mA/（0V、5V、10V）。       
4.2.2  485输出型

（1）通讯设置

按‘▼’/‘▲’键，设置485地址，可设置范围在1-16之间。
（2）补偿设置

出厂前已设置完毕，用户勿动；

 485通信协议

5.1 通信接口

标    准：RS485

工作方式：串行，异步，半双工

数据格式：起始位1 位，数据位8 位，停止位1 位，无奇偶校验

通信速率：9600 bit/s

地址轮询时间间隔≥30ms

[image: image4.png]


[image: image5.png]ON DIP|

L2



5.2 通信方式

通信协议：ModBus-RTU

命令码： 03

通讯地址：4位拨码开关进行设置

                                        图1            图 2

拨码开关共有4位1，2，3，4，每位代表一个数值。开关拨到下面为0，拨到ON的位置为1，当1、2、3、4位拨到ON位置时依次代表该位地址为1、2、4、8，将拨到ON位置的各个位代表的数值相加，就是该机的地址码。如图1所示地址为0+0+0+0=0，图2地址为1+2+0+0=3，地址码最大为15。

寄存器地址：0X0000

数据格式：两个十六进制数输出

代表风速值扩大10倍后的16进制数的高位值和低位值。
若接收数据为01 03 02 00 69 78 6A，则00 69即为读取到的数据。

相应的风速计算方法为：风速值=0x0069/10=10.5m/s。
数据包格式：

读数据：
	地址
	命令
	寄存器地址
	数据长度
	CRC(低)
	CRC（高）

	1Byte
	1Byte
	2Byte
	N*2Byte
	1Byte
	1Byte


返回数据：

	地址
	命令
	数据长度
	数据
	CRC(低)
	CRC（高）

	1Byte
	1Byte
	2N*1Byte
	2N*1Byte
	1Byte
	1Byte


例如：读取当前风速值

发送：01 03 00 00 00 01 84 0A
返回：01 03 02 00 69 78 6A
发送：

	地址
	命令
	寄存器地址
	数据长度
	CRC(低)
	CRC（高）

	01
	03
	00 00
	00 01
	84
	0A


返回：

	地址
	命令
	数据长度
	数据
	CRC(低)
	CRC（高）

	01
	03
	02
	 00 69
	78
	6A


电路接线

[image: image6.png]



结构尺寸图（单位：mm）

[image: image8.png]



安装说明

8.1 探杆应安装在风管直管段。因为风管弯管处的风速不均匀，会导致测量准确度大大降低。

8.2 风速探杆迎风面离弯管的距离应为风管直径5倍以上，背风面离弯管的距离应为风管直径2倍以上。如果条件不能满足，选取安装位置时，要保证迎风面直管段比背风面直管段长。 

8.3 探杆应安装在风管中心位置。探杆位置刻有+、-两个标识。安装时，将“+”向安装在迎风面，“﹣”向安装在背风面。先将法兰安装上去，以确定传感器安装方向。

[image: image2.png]2





安装示意图
注意事项

9.1 暂存保管

    当您所购变送器不急于安装或需要搁置较长时间时，请妥为保存，不要放于以下场所：

      ★ 环境温度超过60℃；

★ 环境湿度很高；

★ 阳光直射；

★ 暖气旁边；

★ 环境振动且多尘；

★ 环境有水或可能被雨淋。

！在安装之前请尽可能将成套仪表一起存放保管，以免丢失或拿错。

9.2 开箱验货
当您收到所购变送器开箱验货前，请仔细查看包装物有无破损﹑撬拆﹑摔跌痕迹，如有可疑且造成内装物品损坏者，速通知本公司及承运人！开箱时请小心，不要划伤传感器或其他部件。

由于每个风速变送器都是按客户要求定制的，量程，尺寸等参数都不尽相同，所以一定要注意变送器内外包装的标识，核对完整，才能安装！

9.3 售后服务
        当您在安装﹑调试及使用过程中遇到问题时请及时咨询本公司，特别是发现故障时，请尽可能将变送器的编号﹑型号﹑购入日期﹑故障现象描述清楚以便我们快速准确地为您提供支持。售后支持电话：18951760149。

声明：本公司将不断对产品进行革新，如有设计或规格上的变更，本公司保留不预先通知的权利。

版本说明：

	版本号
	更改说明
	更改日期

	V1.0
	基本
	2018.08.08

	V2.0
	更改格式
	2019.07.29


+24V











24V+


GND


OUT





负载阻抗








 





GND





24V+


GND


A


B











RS485A





RS485B





GND 








24V+


RS485-A





二次仪表


    





二次仪表


    





电压或电流输出型接线图 





485输出型接线图 








[image: image7.png]won





